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DEFEKTACIJAS AKTS
Riga
18.09.2026 Nr.2877/12-2026
Detalizeti tika parbaudits Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienesta (Reg. Nr.
90000049834, Maskavas iela 5, Riga, LV-1050) gazu detektors MSA ALTAIR 5X PID ar
pamatiidzekla Nr. 44504

Stavokla apraksts
© Gazu detektors paredzets, lai parbauditu, vai gaisa nav bistamu vai uzliesmojou gazu
un tvaiku.
« Gazu detektors tika nodots defekteSanai. Par defekteSanas pamatu tika izmantota MSA
lietotaja rokasgramata “Operating Manual ALTAIR® 5X PID Multigas Detector”.
Defektacijas pieteikuma tika noradits, ka gala lietotajam akumulatori netiek uzladeti,
ievietojot tos uzlades stacijas.
Defektejot iekartu tika konstatets.
© Pec ievietosanas ladeSanas stacija MSA ALTAIR 5 (P/N:10093057) iekarta uzradija
dzeltenu indikatoru. Péc uzlades cikla atiestatiSanas, iekarta atkértoti uzradtja dzeltenu
indikatoru. Iekdrtas ladesana ir traucéta
 Ievietojot iekarta pilniba uzladetu akumulatoru un to iesledzot, tas sakuma ekrana
uzradas kludas paziojums (skat. att.).

No uz iekartas akumulatora izvietota markéjuma secinams, ka iekartas akumulatoram
irilgs ekspluatacijas laiks.

Slédziens:
Gazu detektors nav izmantojams. Iesledzot iekartu, tiek paradits kludas pazinojums, kas
liecina par traucgjumiem tas darbiba.
Pamatojoties uz veiktas defektacijas rezultatiem, piedavajam nosufit iekartu razotajam
padzilinitai diagnostikai un remonta iespéju izverte3anai.




