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DEFEKTACIJAS AKTS
Riga
18.09.2026 Nr.2876/12-2026
Detalizeti tika parbaudits Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienesta (Reg. Nr.
90000049834, Maskavas iela 5, Riga, LV-1050) gazu detektors MSA ALTAIR 5X PID ar
pamatiidzekla Nr. 44506.

Stavokla apraksts

o Gazu detektors paredzets, lai parbauditu, vai gaisa nav bistamu vai uzliesmojosu gazu
un tvaiku.

o Gazu detektors tika nodots defekteSanai. Par defekteSanas pamatu tika izmantota MSA.
lietotaja rokasgramata “Operating Manual ALTAIR® 5X PID Multigas Detector”.

o Defektacijas pieteikuma tika noradits, ka gala lietotajam iekartas akumulatori netiek
uzladati, ievietojot tos uzlades stacijas.

Defektejot iekdrtu tika konstatets.

o Pec aptuveni 6 stundu ladeSanas caur ladsSanas staciju MSA ALTAIR 5
(P/N:10093057) gazu detektors tika pilniba uzladets un novirzes vai traucgjumi iekartu
darbiba netika konstateti. Iekartu ladeSanas laika tika noverots, ka ladeSanas
indikacijas darbojas saskand ar lietotaja rokasgramata noraditajam indikacijam.

o Nouziekartas akumulatora izvietota markéjuma secinams, ka iekartas akumulatoram
irilgs ekspluatacijas laiks.

o Akumulatora kapacitate neparsniedz 45% no maksimalas kapacitates.

Sledziens:
Gazu detektors MSA ALTAIR 5X PID ar pamatlidzekla Nr. 44506 ir lietojams, tomer
lietotaja rokasgramata noraditais iekartas darbibas laiks istabas temperatira (12 stundas)
netiek sasniegts. Konstatets, ka Li-Ton akumulatora kapacitate neparsniedz 45 % no
sakotngjas kapacitates.




