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DEFEKTACIJAS AKTS
Riga
18.09.2026 N 2864/12-2026
Detalizeti tika parbaudits Valsts ugunsdzesibas un glabsanas dienesta (Reg. Nr.
90000049834, Maskavas iela 5, Riga, LV-1050) gazu detektors MSA ALTAIR 5X PID ar
pamatiidzekla Nr. 44507

stavokla apraksts:
Gazu detektors paredzats, lai parbauditu, vai gaisa nav bistamu vai uzliesmojosu gazu
un tvaiku.
Gazu detektors tika nodots defektasanai. Par defekteSanas pamatu tika izmantota MSA
lietotaja rokasgramata “Operating Manual ALTAIR® 5X PID Multigas Detector”.
o Defektacijas pieteikuma tika noradits, ka gala lietotajam akumulatori netiek uzladati,
ievietojot tos uzlades stacijas.

Defektejot iekdrtu tika konstatets.

o Pec aptuveni 6 stundu ladeSanas caur ladsSanas staciju MSA ALTAIR 5
(P/N:10093057) gazu detektors tika pilaiba uzladets un novirzes vai traucgjumi iekartu
darbiba netika konstateti. Iekartu ladeSanas laika tika noverots, ka ladeSanas
indikacijas darbojas saskand ar lietotaja rokasgramata noraditajam indikacijam.

o Nouziekartas akumulatora izvietota markéjuma secinams, ka iekartas akumulatoram
irilgs ekspluatacijas laiks.

o Iesledzot iekrtu un veicot “PUMP TEST” - paradas pazinojums “NO SENSORS”

Slédziens:
Gazu detektors nav izmantojams. Tesledzot iekartu, tiek paradits kladas pazinojums “NO
SENSORS?”, kas liecina par traucgjumiem tas darbiba
Pamatojoties uz veiktas defektacijas rezultatiem, piedavajam nosufit iekartu razotajam
padzilinitai diagnostikai un remonta iespeju izverte3anai.

Defektacijas laika nebija iespejams parbaudit akumulatora darbibas ilgumu iekartas darba
rezima, lidz ar to akumulatora atlikust kapacitate nav noteikta. Nemot véra akumulatora
‘markejuma noradito razo3anas gadu, ieteicams veikt akamulatora nomaigu




